Требуется: Комплект дозиметров, прямопоказывающий. 1 комплект.
1.Применение
1.1.Установка дозиметрическая термолюминесцентная в комплекте с разными типами индивидуальных
термолюминесцентных дозиметров обеспечивает проведение индивидуального дозиметрического контроля
персонала при применении, хранении, переработке и транспортировке радиоактивных веществ, при работе ядерных
реакторов, рентгеновских аппаратов и других источников ионизирующих излучений.
2.Назначение
 2.1. Установка должна обеспечивать измерения:
•индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hр(10);
•индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения Hр(10);
•индивидуального эквивалента дозы Нр(3);
•индивидуального эквивалента дозы Нр(0,07);
•амбиентного эквивалента дозы H*(10) фотонного излучения.
3.Технические характеристики
3.1 Основные технические характеристики:
 Используемые детекторы и дозиметрыиндивидуальные ТЛ-дозиметры
Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) фотонного излучения20,0 мкЗв ÷ 10 Зв
Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) нейтронного излучения0,1 ÷ 100 мЗв
Диапазон измерения эквивалентов доз в коже пальцев рук Нр(0,07), лица и хрусталика глаза Hр(3) 2,0 мЗв ÷ 100 Зв
Диапазон энергий фотонного излучения0,015 ÷ 10 МэВ
Диапазон энергий нейтронного излучения0,4 эВ ÷ 10 МэВ
Диапазон энергий бета-излучения0,25 ÷ 3,5 МэВ
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измеренийне превышают ±40 %
Фединг дозиметров (для детекторов ДТГ-4, ТЛД-500К) 5 %/год
Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при измерении
температуры окружающего воздуха относительно нормальных условий ±5 %
Время измерения (считывания показаний) одного детектора (для линейного нагрева при скорости нагрева 10 °С/с)не
превышает 60 сек
Время установления рабочего режима установкине более 30 мин
Температура нагрева250 ÷ 320 °С (для разных типов детекторов)
Скорость нагрева (линейный, ступенчато-линейный)2 ÷ 30 °С/сек
Рабочие условия эксплуатации:
диапазон температур10 ÷ 35 °С
предельное значение относительной влажности (при +30 °С) 75 %
Питание от сети переменного тока 200В - 240В, 50±1 Гц
Габаритные размеры, масса500×200×420 мм, 10 кг
4.Комплект поставки
4.1.В комплекс дозиметрический термолюминесцентный должно входить:
•считыватель термолюминесцентный СТ-01Д с 20 калибровочными дозиметрами ДТЛ-02;
•Монитор (не менее 23 дюймовой диагонали), клавиатура, компьютерная мышь, принтер лазерный;
•программное обеспечение на DVD DVG, лицензионный Windows, MS Office;
•методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из
состава дозиметрической термолюминесцентной установки ;
•переключатель KVM-switch;
•кассета для отжига детекторов;
•подложка для нагрева детектора – 10 шт.;
вкладыш – 6 шт.;
•пинцет для загрузки детекторов;
•руководство по эксплуатации (включая комплект электронных схем), паспорт, описание ПО (Руководство
пользователя);
•действующий сертификат о поверке;
•приспособление для разборки дозиметров ДТЛ-02;
•кассета для облучения ТЛД детекторов;
•пинцет вакуумный;
•комплект ЗИП.
5.Требования к надежности
5.1.Прибор должен быть работоспособным;
5.2.Срок хранения прибора до поставки его Заказчику не должен превышать гарантированный Изготовителем срок
хранения с момента его изготовления.
5.3.Срок гарантии Поставщика с момента ввода прибора в эксплуатацию у Заказчика, не менее, 24 мес.;
5.4. Время непрерывной работы установки не менее 8 часов.
6. Общие требования
6.1. Дата изготовления должна быть не ранее 2017 года;
6.2. Статус товара: новый, не использованный, в транспортировочной упаковке;
6.3. Не допускается поставки установки, которая была ранее в эксплуатации;
6.4. Установка должна быть внесена в Государственный реестр средств измерений РК.
7. Правила приемки
7.1. Приемка установки на работоспособность и соответствия настоящим требованиям осуществляется в
лаборатории ИДК совместно с представителями завода изготовителя и (или) поставщика, в случае отказа
представителей завода изготовителя и (или) поставщика присутствовать на приемочных испытаниях, то приемка
осуществляется сотрудниками лаборатории ИДК;
7.2. Приемочные испытания выполняются в течении 10 рабочих дней с момента поставки установки в лабораторию
ИДК.