- Для проведения закупки просим Вас предоставить коммерческое предложение на поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования (Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте с принтером):

| № п/п | Описание требований | Требуемое значение/диапазон параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 6820 или эквивалент в комплекте с принтером | Наличие |
| 1. | Назначение и область применения: |  |
|  | Принцип действия анализаторов основан на применении электрохимического датчика, предназначенного для измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. Встроенный микропроцессор управляет всем процессом измерений и преобразует выходные сигналы измерительного датчика в показания на дисплее. | Наличие |
|  | Применяется для медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения сотрудниками ГИБДД. | Наличие |
| 2. | Функциональные требования |  |
|  | Прибор избирателен к парам этанола, исключающим ложноположительные результаты | Наличие |
|  | Прибор проводит автоматическое измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с представлением результата на жидкокристаллическом дисплее | Наличие |
|  | Прибор обеспечивает регистрацию прерывания выдоха и неполного выдоха и отображение нарушений на дисплее | Наличие |
|  | Прибор обеспечивает работу в трех режимах: 1) Измерительный режим – с выдохом через одноразовый мундштук и автоматическим отбором пробы; 2) Скрининговый режим (принудительный забор пробы воздуха) – для предварительного обследования и для случаев, когда тестируемый не в состоянии осуществить продувание через мундштук. Результат такого теста должен отображаться на дисплее в виде надписи; 3) Ручной режим – с выдохом через одноразовый мундштук с ручным отбором пробы | Наличие |
|  | Прибор обеспечивает сохранение результатов измерений в фискальной памяти, количество результатов измерений | Не менее 1500 |
|  | Прибор проводит распечатку протокола результатов измерений на входящем в комплект поставки печатающем устройстве | Наличие |
|  | Передача информации на принтер осуществляется по оптическому интерфейсу (без применения соединительных кабелей) | Наличие |
|  | Количество протоколов, распечатываемых с одного рулона термобумаги, должно быть не менее 150. | Не менее 150 |
|  | Прибор не допускает проведение теста при температурах анализатора, находящихся вне диапазона рабочих температур. | Наличие |
|  | Прибор имеет двухуровневую систему меню для оператора и для сервиса. Сервисное меню защищено ПИН кодом. | Наличие |
| 3. | Общие технические требования |  |
|  | Диапазон измерений концентрации паров этанола по выдыхаемому воздуху, мг/л | от 0 до 2,0 |
|  | Диапазон показаний по выдыхаемому воздуху, мг/л | от 0 до 2,5 |
|  | Цена младшего разряда шкалы, мг/л | 0,01 |
|  | Пределы абсолютной допускаемой основной погрешности в диапазоне от 0 до 0,20 мг/л включительно | Не более 0,02 мг/л |
|  | Пределы относительной допускаемой погрешности в диапазоне свыше 0,20 до 2,00 мг/л | Не более 10 % |
|  | Продолжительность подготовки прибора к измерению с момента включения питания с выключенной функцией автоматического контроля отсутствия этанола в окружающем воздухе, секунд | Не более 6 |
|  | Продолжительность подготовки прибора к измерению с момента включения питания с включенной функцией автоматического контроля отсутствия этанола в окружающем воздухе, секунд | Не более 20 |
|  | Время измерения после отбора пробы, секунд | Не более 30 |
|  | Продолжительность подготовки прибора к последующему анализу после анализа пробы с массовой концентрацией этанола в 0,50 мг/л, секунд | Не более 40 |
|  | Электропитание: стандартные батареи питания и/или аккумуляторы типа АА с подзарядкой от сети переменного тока и бортовой сети автомобиля | Наличие |
|  | Количество измерений без замены элемента питания и/или заряда аккумуляторов | Не менее 1500 |
|  | Масса анализатора, г | Не более 260 |
|  | Масса комплекта, г | Не более 2500 |
|  | Габаритные размеры анализатора (Д хВ х Ш), мм | Не более: 147 × 65 × 39 |
|  | Габаритные размеры комплекта (Д хВ х Ш), мм | Не более: 330 х 270 х 85 |
|  | Диапазон рабочих температур, градусов | от -5 до +50 |
|  | Диапазон относительной влажности окружающего воздуха | От 10 до 100 % (без конденсации) |
|  | Диапазон атмосферного давления, кПа | От 84,0 до 106,7 |
| 4. | Комплект поставки: |  |
|  | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, шт. | 1 шт. |
|  | Печатающее устройство (принтер), шт. | 1 шт. |
|  | Бумага к принтеру (в рулонах) | не менее 1 шт. |
|  | Батареи питания, шт. | не менее 6 шт. |
|  | Зарядное устройство от сети 220 В, шт. | не менее 1 шт. |
|  | Мундштуки одноразовые, шт. | не менее 3 шт. |
|  | Ремень наручный | не менее 1 шт. |
|  | Кейс для транспортировки и хранения, шт. | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации (на русском языке) | 1 шт. |
|  | Паспорт на оборудование | 1 шт. |
|  | Методика поверки | 1 шт. |
| 5. | Дополнительные требования |  |
|  | Гарантийный срок производителя и поставщика, месяцев | Не менее 24 |
|  | Срок службы анализатора, лет | Не менее 6 |
|  | Срок службы электрохимического сенсора, лет | Не менее 2 |
|  | Наработка на отказ, часов | Не менее 16000 |
|  | Тип анализатора должен быть внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
|  | Анализатор должен иметь Декларацию о соответствии. | Наличие |
|  | Анализатор должен поставляться с действующим Свидетельством о метрологической поверке (отметкой о поверке в паспорте) | Наличие |
|  | Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки | наличие |
|  | Объем предоставления гарантии качества: |  |
|  | - устранение неисправностей, связанных с дефектами производства | наличие |
|  | - устранение неисправностей посредством замены запасных частей | наличие |
|  | Лицензия или копии лицензии на техническое обслуживание медицинской техники. В случае если, посредник не имеет лицензии на техническое обслуживание на техническое обслуживание медицинской техники, должен быть предоставлен договор на техническое обслуживание медицинской техники с организацией, имеющей такую лицензию (предоставить копию лицензии на техническое обслуживание медицинской техники с приложением). | наличие |
|  | Год выпуска | не ранее 2018 |

Поставщик должен провести обучение по правилам эксплуатации специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, включающее в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации Оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Поставляемое оборудование должно быть безопасным для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования, проводимыми в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования должны быть указаны в эксплуатационной документации.

Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Заказчику. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.

Отгрузка оборудования должна быть произведена без нарушений требований технической документации на оборудование, к моменту отгрузки на оборудование должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы. Отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При поставке поставщик должен представить копию:

-лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники (для поставщика или субподрядчика (с приложением копии договора субподряда))

или

-лицензии на производство медицинской техники в случае, если участник закупки является производителем медицинской техники.