## Лист1
Код | Номенклатура | ед. изм. | Дополнительное описание | 2022 г.
|  |  |  | к-во | цена в руб. с НДС | сумма в руб. с НДС
20427 | Газоанализаторы, запасные части и расходные материалы к ним
421519074 | Адаптор БСАТ 418471.002 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору "Эксимер-2") | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта анализатора Эксимер-2. Предназначено для зарядки аккумуляторных батарей серии переносных газоанализаторов «ЭКСИМЕР-2» Технические характеристики: • Входное напряжение: ~220±20 В с частотой 50Гц • Выходное нестабилизированное напряжение: =9±1 В • Выходной ток (max): 500мА • Пульсации выходного напряжения: не более 200 мВ • Габаритные размеры не более 75х50х45 • Температура окружающей среды: +5..+35°С; • Относительная влажность не более: 80%. • Полярность подключения: положительная | 24
348110007 | Аккумуляторы Ni-MH АА HR6 2100 | шт | Сменное комплектующее изделие для питания ганализатора Эксимер-2. Для установки в отсеке питания г/анализаторов. Технические характеристики: Габаритные размеры L=50мм, ø15мм. Напряжение 1,2В. Емкость 2100mAh. | 138
348110008 | Аккумуляторы Ni-MH ААА HR03 1000 | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта КИП L=45мм, ø10мм. Емкость 1000mAh. Для установки в отсеке питания КИП Технические характеристики: L=45мм. Ø10мм. Напряжение 1,2В. Емкость 1000mAh. | 50
421519010 | Блок аккумуляторов для г/а Анкат-7631М ИБЯЛ 563251005 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора Анкат-7631 М. Технические характеристики: L=57мм, B=30мм, H=23мм. Напряжение 3,8В. Для питания г/а Анкат-7631М ИБЯЛ 563251005 | 5
421519069 | Блок датчиков БСАТ 418471.003 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору "Эксимер-2") | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта анализатора Эксимер-2. Предназначен для использования совместно с газоанализаторами серии «ЭКСИМЕР-2», представляет собой сборочный узел, объединённых в одном технологическом корпусе двух датчиков: - гальванический с жидким электролитом для преобразования парциального давления кислорода (рО2) в газовых смесях в напряжение постоянного тока, прямо пропорциональное измеряемому параметру; - термохимический, для измерения теплового эффекта от окисления горючих газов и паров с дальнейшим преобразованием полученного сигнала в сигнал о достижении сигнальной концентрации. Технические характеристики: ПО КАНАЛУ О2 1. Диапазон измерения рО2, (0 – 30) кПа 2. Основная приведенная погрешность 1,0% 3. Выходное напряжение (без цепи термокомпенсации на воздухе при 750 мм.рт.ст.), не менее мВ 4. Время реагирования Т90 (при 20±3ºС) ≤15 с 5. Диапазон внутренней термокомпенсации (0 – 30) ºС ПО КАНАЛУ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ 1. Неравенство терморезистивных коэффициентов при подборе в пары не более 3х10²º С/А² 2. Крутизна характеристики не менее 2 mV/% | 21
421519078 | Блок питания (адаптор) для газоанализатора МО2 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Блок питания для зарядки аккумулятора, установленного в газоанализаторе М02. Технические характеристики: Выходное напряжение 6,5V. Ток - 0,8А. Для зарядки аккумулятора газоанализатора М02. Блок питания Vp08-6,5-08 | 16
421519059 | Блок питания (аккумулятор) для газоанализатора МО2 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора М02. Технические характеристики: L=52мм, ø18мм.Напряжение 3,7V. Емкость 1100mAh. Для питания газоанализаторов М02. | 17
432131032 | Выносной датчик (Датчик CL2 ИА 010.1.00.00.000 для газоанализатора «Хоббит» - Т16 CL2 зав.№ 2003198) | шт | Высота не более 170 мм Диаметр не более 75 мм Датчик предназначен для контроля содержания опасной концентрации газа хлора в воздухе рабочей зоны. Тип сенсора – электрохимический. Диапазон измерения от 0 до 25 мг/мᶾ Тип соединения – гирлянда. | 4
432131036 | Выносной датчик (Датчик NH3 ИА 012.1.00.00.000 для газоанализатора «Хоббит»-Т NH3 зав.№1910216) | шт | Длина не более 180 мм Ширина не более 50 мм Высота не более 50 мм Датчик предназначен для контроля содержания опасной концентрации газа аммиака в воздухе рабочей зоны. Тип сенсора – электрохимический. Диапазон измерения от 20 до 600 мг/мᶾ Тип соединения – звезда. Блок искрозащиты Хоббит-ТВ [Exib]II2 (блок искрозащиты ИА 012.5.00.00.000 | 1
432131035 | Выносной датчик (Датчик NH3 ИА 012.1.00.00.000 для газоанализатора «Хоббит»-Т NH3 зав.№1910217.) | шт | Высота не более 170 мм Диаметр не более 75 мм Датчик предназначен для контроля содержания опасной концентрации газа аммиака в воздухе рабочей зоны. Тип сенсора – электрохимический. Диапазон измерения от 20 до 600 мг/мᶾ Тип соединения – звезда | 1
432131012 | газоанализатор Хоббит-Т CL2 (стационарный на DIN рейку) | шт |  | 1
421519083 | датчик (сенсор) для газоанализатора ОПТЭК 3.02 П-Р (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | хемилюминесцентный датчик озона для газоанализатора ОПТЭК 3.02 П-Р. | 10
999112272 | Датчик газоанализатора на метан | шт | Габаритные размеры 25 х25 х35 мм Предназначен для измерения концентрации газа метана СН4 выходной сигнал цифровой канал UART Напряжение питания-3.1 В Ток потребления-300 мА Потребляемая мощность-1000мВт Рабочий дапозон температур- -60..+50 Уровень взрывозащиты- IEx IA dIIC T4 GbX Уровень защиты корпуса-IP 65 Примечание: применяется в Установке очистки воздуха от примесей ВЕНТЛИТ-15000-2А11ЕС Наличие действующего оттиска поверительного клейма в паспорте (формуляре) или на самом СИ. Срок действия поверительного клейма не менее 3/4 срока до начала срока следующей поверки с момента поставки на предприятие. Рекомендуем Датчик газоанализатора Сенсон-СМ-9001-СН4-2-ОП. Производитель ООО «НИИИТ» Россия | 1
999112273 | Датчик газоанализатора на сероводород | шт | Габаритные размеры 25 х25 х35 мм Предназначен для измерения концентрации газа сероводорода Н2S выходной сигнал цифровой канал UART) Напряжение питания-3.1 В Ток потребления-300 мА Потребляемая мощность-1000мВ Рабочий дапозон температур- -60..+50 Уровень взрывозащиты- IEx IA dIIC T4 GbX Уровень защиты корпуса- IP65 Примечание: применяется в Установке очистки воздуха от примесей ВЕНТЛИТ-15000-2А11ЕС Наличие действующего оттиска поверительного клейма в паспорте (формуляре) или на самом СИ. Срок действия поверительного клейма не менее 3/4 срока до начала срока следующей поверки с момента поставки на предприятие. Рекомендуем Датчик газоанализатора Сенсон-СМ-9001-Н2S-3-ЭХ. Производитель ООО «НИИИТ» Россия | 1
852369852 | Датчик давления (измерительный преобразователь давления) с гос.поверкой | шт | Технические характеристики: Датчик избыточного давления общепромышленного исполнения - керамика, погрешность 1%, верхний предел измерения 1,0мПа, выходной сигнал 4-20мА, Uпит.-9-36V, уровень защиты от пыли IP65, общеклиматическое исполнение УХЛ3.1 (с гос. поверкой) Датчик давления (измерительный преобразователь давления) Корунд ДИ-001-120-УХЛЗ. 1-1,0-1,0МПа-42-t3-M1-IP65(с поверкой) | 75
421519021 | Датчик на кислород для г/а "Эксимер-2" КД 5101-02 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору "Эксимер-2") | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта анализатора Эксимер-2. Предназначен для установки в газоанализаторы серии «ЭКСИМЕР-2», представляет собой гальванический элемент с жидким электролитом для преобразования парциального давления кислорода (рО2) в газовых смесях в напряжение постоянного тока, прямо пропорциональное измеряемому параметру. Технические характеристики: 1. Диапазон измерения рО2 (0 – 30) кПа 2. Основная приведенная погрешность 1,0 % 3. Габаритные размеры: Ф=16мм, h=30мм. 4. Время реагирования Т90 (при 20±3ºС) ≤15 с 5. Диапазон внутренней термокомпенсации (0 – 30) ºС 6. Гарантийный срок службы с момента изготовления 12 мес | 41
8523147 | Датчик на кислород КД 5101-03 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору "Эксимер-2") | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта анализатора Эксимер-2. Предназначен для установки в газоанализаторы серии «ЭКСИМЕР-2», представляет собой гальванический элемент с жидким электролитом для преобразования парциального давления кислорода (рО2) в газовых смесях в напряжение постоянного тока, прямо пропорциональное измеряемому параметру. Технические характеристики: 1. Диапазон измерения рО2 (0 – 30) кПа 2. Основная приведенная погрешность 1,0% 3.Габаритные размеры: Ф=20мм, h=17мм. 4. Время реагирования Т90 (при 20±3ºС) ≤15с 5. Диапазон внутренней термокомпенсации (0 – 30) ºС 6. Гарантийный срок службы с момента изготовления 12мес | 59
81295874 | Датчик на метан CH4 для анализатора "Эксимер-2" ДГ5110-01 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору "Эксимер-2") | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта анализатора Эксимер-2. Предназначен для установки в газоанализаторы серии «ЭКСИМЕР-2». Датчик предназначен для обнаружения содержания углеводородных газов (метана, пропана, бутана и их смесей) в воздушной среде и выдачи выходного электрического сигнала, пропорционального объемной доле углеводородных газов. Технические характеристики: 1. Диапазон измерения по СН4 (0–3) % об. 2. Время прогрева не более 5,0 мин 3. Полное время установления выходного сигнала не более 8,0 с 4. Коэффициент преобразования 1,5 мВ/% НКПР 5. Функциональная характеристика выходного сигнала линейная | 24
87154896 | Датчик на метан CH4 для анализатора "Эксимер-2" ДГ5110-02 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору "Эксимер-2") | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта анализатора Эксимер-2. Предназначен для установки в газоанализаторы серии «ЭКСИМЕР-2». Датчик предназначен для обнаружения содержания углеводородных газов (метана, пропана, бутана и их смесей) в воздушной среде и выдачи выходного электрического сигнала, пропорционального объемной доле углеводородных газов. Технические характеристики: 1. Диапазон измерения по СН4 (0 –3) % об 2. Рабочее напряжение постоянного тока (2,80±0,05) В 3. Ток потребления не более 130 мА 4. Время прогрева не более 5,0 мин 5. Полное время установления выходного сигнала не более 8,0 с 6. Коэффициент преобразования по СН4 25 мВ/% 7. Функциональная характеристика выходного сигнала линейная 8. Сопротивление рабочего чувствительного элемента (4,85±0,2) Ом | 49
421519025 | Датчик на окись углерода для г/с СТГ на СО ИБЯЛ 418.425.035-40 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора на СО СТГ. Технические характеристики: Датчик на окись углерода для г/с СТГ на СО ИБЯЛ 418.425.035-40. ø 27мм, h=20мм. | 2
421519029 | Датчик на хлор для г/а Анкат 7631М (с 09.07.03) (0 - 25)mg/m3 ИБЯЛ 418.425.035-52 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора Анкат-7631 М. Технические характеристики: Датчик на хлор для г/а Анкат 7631М (с 09.07.03) (0 - 25)mg/m3 ИБЯЛ 418.425.035-52. ø 26мм, h=36мм. | 8
2587146 | Датчик озона к газоанализатору "3.02П-Р" (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора 3.02П-Р на озон. Технические характеристики: Датчик озона к газоанализатору "3.02П-Р". ø 30мм. Хемилюминесцентный. | 10
432131020 | Датчик термохимический для сигнализатора СТГ-1 на горючие газы ИБЯЛ 413226.076 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Датчик термохимический для сигнализатора СТГ-1 на горючие газы ИБЯЛ 413226.076. Технические характеристики: Термохимический датчик. ø 27мм, h=20мм. | 1
421519032 | Датчики для г/с СТМ-10 во взрывозащищенном корпусе АПИ 5.132.039-06 (согласно документации прилагаемой к г\c) | шт | Датчики для г/с СТМ-10 во взрывозащищенном корпусе АПИ 5.132.039-06. Технические характеристики: Датчик для газосигнализатора СТМ-10. ø 70мм, h=80мм. | 11
432131014 | Зарядно-питающее устройство ЗПУ-1,2-4 к газоанализатору АНКАТ-7631М ИБЯЛ.436.241.005-03 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора Анкат-7631 М. Зарядно-питающее устройство к газоанализатору АНКАТ-7631М ИБЯЛ.436.241.005-03. Технические характеристики: Выходное напряжение 5,9V. Ток - 0,06А. | 3
432131024 | Защитный кожаный чехол для газоанализатора МО2-02 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора М02. Технические характеристики: Размеры:135х75х30мм. Изготовлен из кожи. С ремешком для ношения на плече и приспособлением для закрепления на поясе. Для газоанализатора М02. | 1
421519067 | Источник микропотока на серо-водород (H2S) 4,0 мкг/мин к ГДП ИМ 03-М-А2 ШДЕК 418319 001-02 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Расходный материал для поверки, ремонта газоанализаторов. ИМ-ГП-03-М-А2 на сероводород. Технические характеристики: Источник микропотока на сероводород. Комплект поставки: ИМ-1шт., пластиковый контейнер-1шт., металлический контейнер-1шт., паспорт-1шт., свидетельство о поверке-1экз. Источник микропотока на серо-водород (H2S) 4,0 мкг/мин к ГДП ИМ 03-М-А2 ШДЕК 418319 001-02 | 4
421519062 | Источник микропотока на хлор (CL2) ШДЕК 418319 001-06 3,15 мкг/мин к ГПД (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Расходный материал для поверки, ремонта газоанализаторов. ИМ-ГП-08-М-Г1 на хлор. Технические характеристики: Источник микропотока на хлор. Комплект поставки: ИМ-1шт., пластиковый контейнер-1шт., металлический контейнер-1шт., паспорт-1шт., свидетельство о поверке-1экз. Источник микропотока на хлор (CL2) ШДЕК 418319 001-06 3,15 мкг/мин к ГПД | 1
421519039 | Комплект чувствительных элементов (к двум датчикам) для г/с СТМ-10 АПИ 4170345 ИБЯЛ 305.658.001-01 (согласно документации прилагаемой к г\c) | компл | Сменное комплектующее изделие для ремонта газосигнализатора СТМ-10. Технические характеристики: Комплект термохимических чувствительных элементов для г/а СТМ-10. 0-50% НКПР. ø не более 7мм, H не более 21мм, масса не более 0,6г., крутизна характеристики не менее 2 mv/% НКВП. Комплект чувствительных элементов (к двум датчикам) для г/с СТМ-10 АПИ 4170345 ИБЯЛ 305.658.001-01 | 39
421519093 | Корпус для М02 в сборе (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора М02. Технические характеристики: Размеры:132х67х18мм. Из ударопрочного пластика.Для газоанализатора М02. | 10
421519049 | Крос-плата (Приложение 8 к ТОиИЭ.2.840.069.ТО) для СТМ-10, 4-х канального,1996-1998 г. Выпуска (согласно документации прилагаемой к г\c) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газосигнализатора СТМ-10. Технические характеристики: Размеры:200х175мм. 4 канала. Для газосигнализатора СТМ-10. Крос-плата (Приложение 8 к ТОиИЭ.2.840.069.ТО) для СТМ-10, 4-х канального,1996-1998 г. выпуска | 2
421519075 | Кросс-плата (Приложение8 к ТО и ИЭ.2.840.069.ТО для СТМ-10 2-х канального, 1996-1998 г. Выпуска (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газосигнализатора СТМ-10. Технические характеристики: Размеры:120х175мм. 2 канала. Для газосигнализатора СТМ-10. Кросс-плата (Приложение8 к ТО и ИЭ.2.840.069.ТО для СТМ-10 2-х канального, 1996-1998 г. выпуска | 17
421519042 | Модуль измерительный для г/с СТМ-10 МИП-01 ИБЯЛ 413.216.034 (согласно документации прилагаемой к г\c) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газосигнализатора СТМ-10. Технические характеристики: Размеры:240х180мм. Модуль измерительный для газосигнализатора СТМ-10. Модуль измерительный для г/с СТМ-10 МИП-01 ИБЯЛ 413.216.034 | 37
421519079 | Модуль питания БСАТ.413411.006-001 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору "Эксимер-2") | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта анализатора Эксимер-2. Предназначен для автономного питания электронных компонентов переносных газоанализаторов «ЭКСИМЕР-2» Технические характеристики: • Входное нестабилизированное напряжение: =9±1 В • Входной ток (max): 500мА • Пульсации входного напряжения: не более 200 мВ • Габаритные размеры не более 65х60х18 • Температура окружающей среды: +5..+35°С; • Относительная влажность не более: 80%. | 32
421519011 | Модуль преобразования основного питания для г\с СТМ-10 МПОП-10 ИБЯЛ 418.112.034-01 (согласно документации прилагаемой к г\c) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газосигнализатора СТМ-10. Технические характеристики: Размеры:240х180мм. Модуль преобразования основного питания для газосигнализатора СТМ-10. | 9
421519058 | Насадка для подачи ПГС для газоанализатора МО2 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора М02. Технические характеристики: Размеры: 92х24х30мм. Из ударопрочного пластика.Насадка для подачи ПГС для газоанализатора М02.Для отбора проб газов | 10
421519052 | Одноместное зарядное устройство УЗП 1 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора М02. Технические характеристики: U вх. =220 В. 50 Гц. U вых.= 6 В. I вых. = 0,8 А. Размеры:100х75х43мм. Для зарядки газоанализатора М02. | 6
421519054 | Побудитель отбора проб электрический ПР-01 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Сменное комплектующее изделие для ремонта газоанализатора М02. Побудитель расхода ПР-01. Технические характеристики: Размеры: 32х44х125мм, масса не более 0,19кг. Производительность не менее 300мл/мин. Для отбора проб воздуха из труднодоступных мест и подачи пробы на вход газоанализатора М02 | 6
421519081 | Погружной датчик уровня жидкости | шт | Технические характеристики: Выходной сигнал - 4...20 мА, 2-х проводная схема Напряжение питания- 12…36 В постоянного тока Основная погрешность (нелинейность, гистерезис, воспроизводимость)- ±0,35% диапазона измерения предел измеряемого давления- 0…1,0 бар (0…10,0 м вод. ст.) Степень защиты- IP 68 Габаритные размеры (не более): диаметр, мм - 30 длина датчика, мм - 120 Кабель- Кабель в защитной оболочке PVC с пустотелой жилой для компенсации изменения атмосферного давления Материал корпуса - нержавеющая сталь Материал мембраны - нержавеющая сталь Погружной датчик уровня жидкости LPM 307 450-1001-1-3-1-010-00R | 8
432131037 | Разделитель среды мембранный | шт | РМ5319М-01-D10 Диаметр не более 110 мм Высота не более 80 мм Предназначен для предохранения внутренней полости чувствительных элементов измерительных устройств от попадания в них сильновязких, застывающих, несущих взвешенные твёрдые частицы полимеризующихся рабочих сред, соприкасающихся непосредственно с этими средами в пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и других отрослях промышленности. Предел измерения от -0,1 до 4,0 Мпа Диапазон измеряемой рабочей среды от -40°С до 200°С Внутренний объём разделителя, заполняемый жидкостью не более 11,6см² Присоединительная резьба штуцера для соединения с магистралью М20×1,5 Резьба для присоединения с прибором М20×1,5 Внутренний объём упругого чувствительного элемента прибора не более 40см3 Необходим для установки в хлораторную на хлорлинии согласно проекта. | 5
421519057 | Сенсор для газоанализатора МО2 (О2) (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Газочувствительный сенсор на электрохимическом принципе преобразования. Технические характеристики: Т измеряемых веществ: °С от +5 до +50 °С, ø-15мм, h-7мм., для газоанализатора М02 | 73
421519055 | Сенсор для газоанализатора МО2 (СН4) ДТХ 1.3 (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Газочувствительный сенсор на термокаталитическом принципе преобразования. Технические характеристики: Т измеряемых веществ: °С от +5 до +50 °С, ø-15мм, h-12мм., для газоанализатора М02 | 56
421519092 | Сенсор для газоанализатора МО2 (СН4) ДТХ 1.3- под разъем (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Газочувствительный сенсор на электрохимическом принципе преобразования. Технические характеристики: Т измеряемых веществ: °С от +5 до +50 °С, ø-15мм, h-12мм., для газоанализатора М02 | 12
421519056 | Сенсор для газоанализатора МО2 (СО/H2S) (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Газочувствительный сенсор на электрохимическом принципе преобразования. Технические характеристики: Т измеряемых веществ: °С от +5 до +50 °С, ø-15мм, h-12мм., для газоанализатора М02 | 49
10000032419 | Сенсор для газонализатора Хоббит-Т (Термокаталитический первичный преобразователь концентрации (сенсор) метана, пропана, гексана, оксида углерода) (со | шт | Технические характеристики: Термокаталитический первичный преобразователь концентрации (сенсор) метана, пропана, гексана, оксида углерода СТК-3 Габариты, (диаметр × высота), мм 28х21,5 Принцип измерения термокаталитический. Диапазон рабочих концентраций ,% об. 0- 3,% об 0 -1, % об;0-20 мг/л;0-6 ,% об. Функциональная зависимость тока от концентрации линейная. Коэффициент преобразования, не менее: 20, мВ/об%; 60 мВ/об%; 2мВ/мг/л;12мВ/об%; Напряжение питания в мостовой схеме, В 1,8 1,4. Время установления выходного сигнала, τ0,9, не более, сек 15. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, не более, % в месяц 2. Ток потребления,не более, мА 135. Масса сенсора,не более, г. 12,5. | 23
10000032416 | Сенсор для газонализатора Хоббит-Т (Электрохимический первичный преобразователь концентрации аммиака (сенсор) 2Е-NH3-2T(5) 0-900 ppm) (согласно докуме | шт | Технические характеристики: Габариты, (диаметр × высота), мм 28х21,5 Принцип измерения электрохимический,гальванический Диапазон рабочих концентраций [NH3], ppm 0 – 900. Функциональная зависимость тока от концентрации линейная. Коэффициент преобразования (чувствительность), мкА/ppm не менее 0,006. Фоновое значение тока, мкА не более 0,01. Время установления выходного cигнала, τ 0,9 ,с не более 40. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц не более 3. Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10мин концентрации аммиака, отвечающей 3- кратному верхнему пределу измерения, мин не более 15. Рекомендуемое нагрузочное сопротивление, не более, Ом 10. Ожидаемый срок годности сенсора, лет 2. На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе: CO2, CO, H2, CH4 и других углеводородов до 10 000 ppm. Чувствительность сенсора ( мкА/ppm) к H2S, SO2, NO2, Сl2, , относительно его чувствительности к NH3 (по абсолютной величине) не более -0.03, -0.8, -0.5 и – 0.1, соответственно. Масса сенсора, г не более 25. | 20
10000032415 | Сенсор для газонализатора Хоббит-Т (Электрохимический первичный преобразователь концентрации кислорода (сенсор) 2Е-О2-Р-2Т(5) 0÷30 об% | шт | Технические характеристики: Габариты, (диаметр × высота), мм 25х51 Принцип измерения гальванический, диффузионный,непрерывный. Диапазон рабочих концентраций ,[О2], % 0 ÷ 30. Функциональная зависимость тока от концентрации линейная. Коэффициент преобразования, не менее, мкА/%О2,,не менее 0,15. Значение тока в отсутствие анализируемого компонента, мкА, не более 0,15. Время установления выходного сигнала, τ0,9, не более, сек 15. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, не более % в месяц 2. Рекомендуемое нагрузочное сопротивление, не более, Ом 100. Ожидаемый срок годности сенсора при н.у., лет 3. Масса сенсора, не более, г 35. | 14
10000032418 | Сенсор для газонализатора Хоббит-Т (Электрохимический первичный преобразователь концентрации оксида углерода (сенсор) 3Е-СО-2T(5) 0-120 ppm) (согласно | шт | Технические характеристики: Габариты, (диаметр × высота), мм 28х21,5 Принцип измерения электрохимический, амперометрический. Диапазон рабочих концентраций [СО], ppm 0 – 120. Функциональная зависимость тока от концентрации линейная. Коэффициент преобразования (чувствительность), мкА/ppm не менее 0,1. Фоновое значение тока, мкА не более 0,5. Время установления выходного cигнала, τ 0,9 ,с не более 40. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц не более 2. Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10мин концентрации оксида углерода, отвечающей 3-кратному верхнему пределу измерения, мин не более 15. Потенциал смещения индикаторного электрода относительно электрода cравнения, В 0. Ожидаемый срок годности сенсора, лет 2. На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе CO2, CH4 и других углеводородов до 10 000 ppm. H2S, NO2, NO, SO2 до трех ПДК этих газов в воздухе рабочей зоны. Масса сенсора, г не более 20. | 15
10000032417 | Сенсор для газонализатора Хоббит-Т (Электрохимический первичный преобразователь концентрации сероводорода (сенсор) 3Е-H2S-2T(5) 0-25 ppm) (согласно до | шт | Технические характеристики: Габариты, (диаметр × высота), мм 28х21,5 Принцип измерения электрохимический, потенциометрический. Диапазон рабочих концентраций [H2S], ppm 0 – 25. Функциональная зависимость тока от концентрации линейная. Коэффициент преобразования (чувствительность), мкА/ppm не менее 0,2. Фоновое значение тока, мкА не более 0,2. Время установления выходного cигнала, τ 0,9 ,с не более 40. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц не более 2. Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10мин концентрации сероводорода, отвечающей 3- кратному верхнему пределу измерения, мин не более 15.Потенциал смещения индикаторного электрода относительно электрода cравнения, В 0. Ожидаемый срок годности сенсора, лет 3. На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе CO2, CH4 и других углеводородов до 10 000 ppm. Чувствительность сенсора к СО, Cl2, NH3, NO2, SO2 по отношению к его чувствительности к H2S не более (по абсолютной величине) 0,001; - 0,2; 0,03; 0,01 и 0,1,соответственно.Масса сенсора, г не более 20. | 17
10000032414 | Сенсор для газонализатора Хоббит-Т (Электрохимический первичный преобразователь концентрации хлора (сенсор) 2Е-Cl2 0-10 ppm) (согласно документации пр | шт | Технические характеристики: Габариты, (диаметр × высота), мм 28 × 21,5 Принцип измерения электрохимический,гальванический. Диапазон рабочих концентраций [Cl2], ppm 0 – 10. Функциональная зависимость тока от концентрации линейная. Коэффициент преобразования (чувствительность), мкА/ppm не менее 0,6. Фоновое значение тока, мкА не более 0,05. Время установления выходного cигнала, τ 0,9 ,с не более 30. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц не более 2. Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10мин концентрации хлора, отвечающей 3-кратному верхнему пределу измерения, минне более 15. Рекомендуемое нагрузочное сопротивление, не более, Ом 10. Ожидаемый срок годности сенсора, лет 2. На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе: CO2, CO, H2, CH4 и других углеводородов до 1000 ppm. Чувствительность сенсора (мкА/ppm) к H2S, SO2, NO2, НСl, NH3 относительно его чувствительности к Cl2 не более (по абсолютной величине)0,05; 0,03; 0,4; 0,07 и - 0,03,соответственно. Масса сенсора, г не более 25 | 25
421213162 | Фильтр очистки топлива GB-202BK ГОСТ 19356-79 (для ремонта г/а 3.02П-Р на озон) (согласно документации прилагаемой к газоанализатору) | шт | Предназначен для очистки воздуха на входе в газоанализатор 3.02П. Технические характеристики: ø-30мм , l-100мм. | 10